Funkční test

Funkční test přezkušuje rozdělení energie ultrazvuku v čističce. Teprve po plnohodnotném  přezkoušení funkce může se v praxi dosáhnout jistoty běžným testem.

Dodatečně se proces může optimalizovat funkčním testem, zde je nápomocen SonoCheck– průvodce k odstranění problémů.

Funkční test se provádí za standardních podmínek, ale v lázni bez nástrojů

Běžný test

(výsledek testu musí být vyhovující)

Běžný test přezkušuje účinnost ultrazvuku za běžných provozních podmínek. Rozdílné parametry (výška náplně, odplynování, obložení nebo výkon zářiče) mohou ultrazvukovou lázeň ovlivnit. Běžným testem lze zavčas rozpoznat chyby a zabránit tak nedostatečné přípravě.

Běžný test test se provádí jak vyplývá z obrázků s vloženými nástroji.

SonoCheck se přitom umisťuje mezi nástroje.Doplňkově mohou být odděleně přezkoušena   riziková místa.

# Text boxes

x		x

x

x		x

x	     x	        x

x	     x	        x

x	     x	        x

x	   x	       x	         x

x	   x	       x	         x

x	   x	       x	         x

malá (do 5l)

střední (5 až 20 l)

velká (nad 20 l)

# SonoCheck

Způsob použití testu v ultrazvukových lázních

x

x	          x

x	         x          x

malá (do 5l)

střední (5 až 20 l)

velká (nad 20 l)

Jištění kvality

Výsledky se zapisují do deníků SonoCheck funkční test a SonoCheck běžný test. Funkční test se opakuje po servisních pracech a čtvrtletně.

Při obložení ultrazvukové lázně neumisťujte nástroje do stínu ultrazvuku ani kritické nástroje a riziková místa.

BAG Med. AG, Na Hlínách 17, CZ-182 00 Praha 8, tel/fax: 286 840 508/510, e-mail: bagmed@bagmed.cz, www.bagmed.cz